Phụ lục I

KÍCH THƯỚC PHÒNG ĐẶT THIẾT BỊ BỨC XẠ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
 ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và
Bộ trưởng Bộ Y tế)

| TT | Loại phòng | Diện tích sử dụng tối thiểu (m2) | Kích thước tối thiểu một chiều (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PHÒNG ĐẶT THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ |  |  |
| 1 | Phòng đặt thiết bị X - quang chụp vú | 12 | 3,5 |
| 2 | Phòng đặt thiết bị chiếu, chụp X - quang tổng hợp không có bàn người bệnh | 12 | 3,5 |
| 3 | Phòng đặt thiết bị X quang chụp răng toàn cảnh, thiết bị chụp sọ | 14 | 3,5 |
| 4 | Phòng đặt thiết bị chiếu, chụp X - quang tổng hợp có bàn người bệnh | 14 | 3,5 |
| 5 | Phòng chụp X - quang tổng hợp sử dụng bàn người bệnh lật nghiêng được | 20 | 3,5 |
| 6 | Phòng đặt thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner | 28 | 4 |
| 7 | Phòng chụp X - quang có bơm thuốc cản quang để chụp mạch và tim. | 36 | 5,5 |
| II | THIẾT BỊ XẠ TRỊ |  |  |
| 1 | Thiết bị xạ trị từ xa | 30 | 4 |
| 2 | Thiết bị dao gamma | 30 | 4 |
| 3 | Thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao | 30 | 4 |

Ghi chú: Thiết bị bức xạ không được nêu trong Phụ lục này, không có yêu cầu quy định đối với kích thước phòng đặt thiết bị.